Интерфейс датчиков дозиметрии (ИДД).

# Предварительная редакция

Репков А.В. тел.46-07

Склокин Дмитрий, тел.44-77

Сергеев Василий тел.44-77

Тарарышкин С.В. тел.49-52

Интерфейс датчиков дозиметрии предназначен для подключения блоков детектирования непрерывного радиационного контроля к системе управления электрофизической установки.

Блоки детектирования представляют собой первичные детекторы излучения и конструктивно совмещенные с ними  блоки предварительной обработки их сигналов.

Предполагается использовать блоки детектирования двух типов:

- детектор электронно-фотонного ливневого излучений (коротко – фотонный детектор), в котором в качестве первичного детектора применена герметичная ионизационная камера с аргоновым наполнением

- активационный дозиметр нейтронов с полиэтиленовым замедлителем, имеющий фоновый канал

Каждый блок детектирования подключается к блоку сопряжения с помощью одного, индивидуального, коаксиального радиочастотного кабеля. По нему к блоку подводится питание (от 12 до 24 В), а от него передается информация.

Фотонный детектор включает в себя преобразователь ионизационного тока камеры в частоту следования импульсов, таким образом, средняя частота импульсов, передаваемая на регистрацию пропорциональна уровню излучения в контрольной точке, а их число за определенный период времени – дозе излучения за этот период. Кроме того, при обработке сигналов фотонного детектора следует учитывать наличие у него смещения нуля, которое может время от времени корректироваться для достижения максимальной чувствительности при измерении малых доз.

Каждый фотонный детектор, таким образом характеризуется следующим набором индивидуальных величин:

- смещение нуля Fsh

- коэффициент преобразования К

- максимальная частота импульсов, передаваемых на регистрацию Fmax (10…20кГц)

Уровень вычисляется по формуле

f=K(F-Fsh)

Максимальная доза за импульс, при которой соблюдается пропорциональность отклика ионизационной камеры измеряемой дозе (определяется возможностью полного собирания ионов), оценивается величиной 50 мрад, а максимальный уровень непрерывного излучения – (1 … 1,5)104 рад/ч. Существенно, однако, что детекторы на основе ионизационной камеры не имеют т.н. «обратного хода», т.е. при регистрации больших уровней, сохраняется монотонный рост ионизационного тока от измеряемого уровня излучения.

Метод измерения ионизационного тока, примененный в блоке фотонного детектора предполагает следующую реакцию на одиночный импульс излучения: блок генерирует импульсы c максимальной частотой Fmax в течение времени, необходимого для передачи информации о дозе.

Реакция ионизационной камеры на мгновенное появление излучения определяется двумя процессами, происходящими в газе – собиранием электронной и ионной компоненты. Электронная компонента собирается за время, меньшее 1 мс, ионная - ~100 мс. Поэтому ток камеры при появлении излучения быстро (~1 мс) вырастает на 50% от полного значения, затем за время, соответствующее собиранию ионов достигает установившегося значения.

Нейтронный детектор посылает на регистрацию два типа импульсов, отличающихся длительностью (0,5 мкс и 2.5 мкс).

Уровень нейтронного излучения вычисляется по формуле

n=K(Flong-Fshort)

Реакция нейтронного детектора на одиночный импульс излучения – спадающая экспонента с постоянной времени около 70 с.

Интерфейс датчиков дозиметрии (ИДД) обеспечивает накопление информации с блоков детектирования, её сохранение и передачу в ЭВМ контроля системы управления.

К одному блоку ИДД с помощью индивидуальных семидесятипятиоммных кабелей можно подключить до 8 блоков детектирования радиации

Интерфейс датчиков дозиметрии конструктивно выполнен в виде платы размером 155х200 и может размещаться в конструктивах «Вишя», КАМАК или индивидуальном конструктиве в виде коробки с питанием от сети 220в. Ниже показан блок ИДД, размещенный в стандарте «Вишня» – 80.

В качестве контроллера, организующего работу устройства ИДД, использована плата TINI (Tiny InterNet Interface) фирмы Dallas Semiconductor (Maxim)

http://www.maxim-ic.com/TINIplatform.cfm

Платформа TINI объединяет мощный чипсет и оперативные средства Java, раскрывающие широкие возможности ввода-вывода микроконтроллеров Dallas. Программист, кодируя на Java, получает доступ к управлению вводом/выводом через API, включающем работу с интерфейсами Ethernet, RS 232, I2C, 1-Wire, CAN и параллельную шину. Применяя API, программисты просто описывают необходимые функции и могут не заботиться о сопряжении с периферийной аппаратурой на низком уровне. В плате интерфейса датчиков дозиметрии TINI может подключаться к системе управления электрофизической установки с помощью одного из стандартных последовательных итерфейсов: CAN, Ethernet или RS-232.

Поступающие с блоков детектирования в ИДД сигналы компарируются по амплитуде и длительности и для определения частоты F независимо пересчитываются в течение базового интервала времени. Выделение и пересчёт выполняются в микросхеме программируемой логики фирмы “Altera”, в которой на каждый канал измерения организованы два шестнадцатиразрядных счетчика для коротких и длинных импульсов соответственно для определения Flong  и Fshort. Базовый интервал времени составляет n*0.3 сек., где n задаётся оператором. По истечении базового интервала информация быстро (в течение нескольких микросекунд) переписывается во внутреннею память (FIFO), откуда за время следующего измерения весь массив забирается в TINI.

Формат данных управления

Для управления интерфейсом датчиков дозиметрии из сети передаются конфигурационные данные, начальные смещения и коэффициенты, сохраняющиеся в фале setting, расположенном в корневой директории TINI.

Файл представляет собой запись вида:

channels=255 (все каналы включены)

period=3 (период выдачи информации)

multi1= K1

summ1= Fsh1

…………

multi8= K8

summ8= Fsh8,

где

- channels – побитовая маска включения каналов (n-й бит соответствует (n+1)-му каналу);

- format – побитовый идентификатор датчиков (n-й бит соответствует (n+1)-му каналу, значение бита=0 – для фотонных датчиков, значение бита=1 – для нейтронных датчиков);

- period – количество 300 миллисекундных интервалов времени (n=1…, период равен 300*n мс), через который ИДД высылает информацию;

- multi – коэффициент K для вычисления уровня излучения по формуле f=K(F-Fsh)  в случае, если к каналу подключен фотонный детектор или n=K(Flong-Fshort) в случае, если к каналу подключен нейтронный детектор;

- summ – величина Fsh для канала.

При работе с ИДД по IPсокету в нулевом байте запроса содержится код команды:

- получение настроек,

- получение данных,

- изменение настроек.

Затем, последовательность обменов при командах:

для «1» – получения настроек: [Ответ: «0»], [байт включенных каналов, байт вида каналов, байт периода, 16 байт коэффициентов пересчета] (см.описание файла setting);

для «2» – получение данных: [Ответ: «0»], [18 байт данных] (см.описание формата данных измерения - файла data);

для «3» - изменение настроек [байт включенных каналов, байт вида каналов, байт периода, 16 байт коэффициентов пересчета],. [Ответ: «0»].

Последовательность работы по сокетам:

- открыть сокет с IP-адресом TINI-сервера по порту 3344.

- Послать запрос на получение записанных настроек (команда «1»).

- Каждые 300*period мс посылать запрос на получение данных (команда «2»).

- При необходимости изменения настроек посылается запрос установки настроек (команда «3»).

Формат данных измерения

Данные измерений по всем каналам сохраняются в файле data, расположенном в папке файловой структуры TINI, либо, при работе по IPсокету, высылаются по команде «2».

File data.

| 1 байт | “10000100” | Номера включенных каналов |
| --- | --- | --- |
| 2 байт | “00000001” | побитовый идентификатор датчиков (n-й бит соответствует (n+1)-му каналу, значение бита=0 – для фотонных датчиков, значение бита=1 – для нейтронных датчиков); в примере первый датчик – нейтронный, остальные - фотонные |
| 3 байт | “11011010” | Младший байт значения уровня излучения по первому каналу |
| 4 байт | “01101111” | Старший байт значения уровня излучения по первому каналу |
| 5 байт | “01101111” | Младший байт значения уровня излучения по второму каналу |
| 6 байт | “01101111” | Старший байт значения уровня излучения по второму каналу |
| ………… | ………… | …………………………… |
| 17 байт | “01101111” | Младший байт значения уровня излучения по восьмому каналу |
| 18 байт | “11011010” | Старший байт значения уровня излучения по восьмому каналу |

При работе с ИДД нужно учитывать следующие особенности:

- изменение настроек производится в блоке по истечению очередного базового (трехсотмиллисекундного) интервала;

- значение первого байта (включенных каналов) в управлении и измерении может не совпадать, т.к. предусмотрена возможность отключения блока датчика по перегрузке питания (допустим, при закоротке соединительного кабеля или другой неисправности);

- второй байт (тип блока датчика) определяется аппаратно.

Работа с TINI.

Работа с TINI осуществляется посредством  telnet-сессии. Для этого в командной строке надо набрать

telnet ip_address, где ip_address – IP-адрес платы TINI. Для входа необходимо после слова login ввести root, а после запроса пароля (password) – tini.

Структура файлов памяти TINI: файлы HelloWeb.tini, UseInt.tini лежат в корневой директории, файлы data, index.html, iva.class лежат в директории ../html/.

Для автозагрузки приложения в файл .startup в директории ../etc/ надо добавить следующий текст:

java ../HelloWeb.tini &

java ../UseInt.tini format time number & , где format – тип данных( 1 – короткие импульсы, 2 – длинные),  time – число временных промежутков по 0,3 микросекунд, таким образом, мы задаём время измерения, number –  каналы которые нужно включить (кодировка производиться восьми битовым словом: младший бит отвечает за первый канал, второй бит за второй канал, и т.д. до восьмого – старшего бита). Пример: если ввести 204(??), то в двоичном коде получиться «10000100», это значит, что включены  восьмой и третий каналы. Если надо включить все каналы, вводим 255.

Приложение HelloWeb.tini образует Веб-сервер на TINI, домашней директорией которого является директория ../html/, в которой лежат index.html - открываемая страница, iva.class – java-апплет, файл с данными data, который содержит один пакет данных, снимаемых с каналов приложением UseInt.tini.

Изменения сетевых настроек платы производятся с помощью команды ipconfig. Для получения полной справки по команде в командной строке telnet-сессии надо набрать help ipconfig. При изменении сетевых настроек платы следует помнить, что значение маски сети платы должно совпадать со значением маски сети компьютера, с которого будет идти работа с TINI.

Для работы с приложением использовался веб-браузер Internet Explorer 5.0. В случае, если IP-адрес TINI выделен локально, т.е. прокси-сервер «не знает» о нем, в настройках веб-браузера надо отключить работу через прокси-сервер. В Internet Explorer это делается следующим образом:

Сервис – Свойства обозревателя – Подключение – Настройка сети, в появившемся окне надо убрать галочку (если она стоит) рядом со строкой «Использовать прокси-сервер».

Если java-апплет не запускается, убедитесь, что в настройках веб-браузера стоит разрешение на запуск апплетов. В Internet Explorer это делается следующим образом:

Сервис – Свойства обозревателя – Дополнительно, раздел Java VM.